河南省威特消防设备有限公司室内X射线探伤应用项目竣工环境保护设施验收意见

2025年6月25日，河南省威特消防设备有限公司根据《河南省威特消防设备有限公司室内X射线探伤应用项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 核技术利用》（HJ 1326—2023）、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

## 工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：河南省新乡市卫滨区新乡市高端装备专业园区卫源街528号

建设性质：新建

产品、规模：1座探伤室（含操作室、暗室、评片室），并配套1台XXG-2505型X射线探伤机（最大管电压250kV，最大管电流5mA）、1台XXH-3005型X射线探伤机（最大管电压300kV，最大管电流5mA）

（二）建设过程及环保审批情况

2024年3月10日，河南蓝天环境工程有限公司受河南省威特消防设备有限公司委托编制了《河南省威特消防设备有限公司室内X射线探伤应用项目环境影响报告表》，并于2024年9月20日取得新乡市环境保护局卫滨分局批复，批复文号：新环卫辐[2024]01号。

该项目于2024年10月11日开工建设，2024年12月29日竣工，并于2025年2月13日申请取得了辐射安全许可证，许可证编号为：豫环辐证[G0351]，有效期限为：2025年02月13日至2030年02月12日。

（三）投资情况

河南省威特消防设备有限公司室内X射线探伤应用项目实际总投资108.5万元，其中环保投资44万元，占比为40.55%。

（四）验收范围

本次验收范围为《河南省威特消防设备有限公司室内X射线探伤应用项目环境影响报告表》的主体工程、辅助工程、防护设施的建设、运行及环保要求落实情况。

## 辐射安全与防护设施建设情况

（一）辐射安全与防护设施建设情况

建设单位成立了辐射安全与环保管理小组，领导小组分工明确；制定了详细、完整的辐射环境管理制度，符合《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（2019年修订版，环境保护部令第7号）的要求。

建设单位建立了个人剂量管理档案，定期委托有资质的单位进行个人剂量检测；制定了辐射环境监测计划，每年委托有资质的单位进行一次辐射环境监测；本项目辐射工作人员均取得了辐射安全与防护培训合格证书。

建设单位针对本项目配置了1台辐射监测仪，为辐射工作人员配备了个人剂量计和剂量报警仪，满足其正常开展探伤工作的需要。

建设单位针对可能发生的辐射事故，制定了《辐射事故应急预案》，详细的描述了发生事故时的应急措施、处置原则和防范措施。建设单位坚持预防为主，不断完善检测、应急等制度，做到快速反应、及时控制、及时报告，实现应急工作的科学化、规范化。

（二）辐射安全与防护措施和其他管理要求落实情况

（1）河南省威特消防设备有限公司室内X射线探伤应用项目布置合理，环境保护设施基本配套齐全，达到国家有关标准、环境主管部门和环境影响评价中提出的环保要求。根据现场监测，项目及其周围环境辐射剂量水平符合相关技术规范要求，满足相关辐射防护要求。

（2）本项目落实了环境影响报告表及批复提出的各项污染防治措施和辐射防护要求，满足辐射防护管理及《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）的相关规定；经现场调查，本次验收的X射线探伤室采取的辐射安全防护设施均保持正常运行，未见异常情况。在今后的日常管理中，建设单位应定期组织对本项目进行安全检查，排除隐患，发现问题及时解决，确保各项防护设施保持良好运行状态，避免辐射事故发生。

## 工程变动情况

项目实际建设的性质、地点、产品规模、生产工艺、防护措施均与环评及批复一致。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），本项目不存在重大变动。

## 工程建设对环境的影响

验收监测结果表明：

本次验收监测的济宁巨豪检测科技有限公司生产的XXG-2505型X射线探伤机和XXH-3005型X射线探伤机在关机时，探伤室周围辐射环境背景水平在26-106nSv/h之间，未发现异常情况；在其额定工作条件下正常开机时，探伤室周围辐射水平定点检测结果在35~335nSv/h之间，满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）中规定的“不大于2.5μSv/h”的标准限值要求。

项目运行期间，本项目探伤室在正常工作时，职业人员附加年有效剂量最大值为0.1117mSv/a，公众人员附加年有效剂量最大值为0.0140mSv/a，两者均分别满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中规定的职业人员20mSv/a、公众人员1mSv/a的标准限值要求，亦满足职业人员5mSv/a、公众人员0.1mSv/a的管理约束限值要求。

## 验收结论

河南省威特消防设备有限公司认真履行了本项目的环境保护审批和许可手续，落实了环评文件及其批复的要求，严格执行了环境保护“三同时”制度，相关的验收文档资料齐全，辐射安全与防护设施及措施运行有效，对环境的影响符合相关标准要求。

综上所述，验收组一致同意河南省威特消防设备有限公司室内X射线探伤应用项目（新环卫辐[2024]01号）通过竣工环境保护设施验收。

六、后续要求

企业对各种辐射防护措施加强管理，发现问题及时采取措施解决，确保辐射防护设施能够长期稳定运行。

七、验收人员信息